
3.0T 医用磁共振成像设备招标技术参数

说明:
1.以下参数：序号前无任何标注的为普通技术参数；序号前标注“★”的为关键技术参数，其权重为普通技术参数的5倍; 序号前标注“▲”的为重要技术参数，其权重为普通技术参数的3倍。
2.招标文件中为了说明产品的品质、性能而标示的品牌、型号或者要求指标与某品牌型号的产品相同的，仅供投标人选择货物时在质量水平上进行参考，不具有限制性，评标时以功能和性能为主，投标人可选择提供品质相同或优于同类产品的货物。
3.本次采购如果某些技术标准与国家所要求的标准不统一或有不兼容的地方，均以国家强制性标准为准。
	序号
	参数类别或名称
	技术要求

	一
	总体要求
	

	1
	技术资料
	投标时须提供投标产品的注册检验报告、技术参数表（datasheet）及产品彩页。

	2
	软硬件清单
	投标时须提供公司最新、最高、最全的软硬件配置清单，在标书中未列出的软硬件，须在选购件中加以说明并注明优惠价格，若未提供选购件清单，则视为所有相应软硬件均已经提供。

	3
	基建和装修
	该项目若牵涉到基建、装饰装修工程，中标人必须全力配合工程的中标单位做好与设备的安装、使用等相关的所有工作。

	4
	软件版本
	本项目涉及的所有软件，须使用最新版本且终身免费升级和培训，相关端口免费开放，且负责与医院各信息系统无缝对接，以上所有费用包含在投标总价中。

	★5
	技术先进性 
	为保证技术的先进性，投标产品必须为2021年1月1日之后首次获得NMPA认证的高端3.0T磁共振设备型号：GE品牌须提供具备MultiDrive多源射频发射技术和Sonic梯度系统的AIR Recon DL和Sonic DL平台机型，飞利浦品牌须提供具备4D MultiTransmit多源射频发射技术和Vega HP梯度系统的dStream平台机型，西门子品牌须提供具备TrueForm射频发射技术和XQ梯度系统的Deep Resolve平台机型，联影须提供具备uTx多源射频发射系统和EasySense技术及最高性能梯度的ACS和Deep Recon平台机型，其他品牌须提供各自具备多源射频发射技术和最高性能梯度系统的具有最新人工智能和深度学习技术平台的机型；所投标产品没有人工智能和深度学习技术的,必须承诺在条件具备后两个月内免费升级为具有深度学习功能的最新软硬件版本。上述要求需提供技术白皮书证明并做明确标注；投标文件须作出书面承诺并加盖公章。

	6
	知识产权
	采购人使用中标人中标的货物、技术、资料、服务或其他任何一部分时，享有无偿使用权，免受第三方提出的侵犯其专利权、著作权、商标权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，由中标人承担由此而引起的一切法律责任和费用。

	7
	配置要求
	以下配置要求（包括第三方产品）是一台（套）的配置；如果同时招标两台（套）同型号产品，则同样的配置需要提供两份,有特殊要求的除外。

	8
	生产日期
	生产日期和开始安装日期相差≤90个自然日

	二
	磁体系统
	

	1
	磁场强度和磁体类型：
	3.0T超导磁体

	★2
	磁体重量（含液氦）
	≤5.5吨

	★3
	液氦容量
	≤1880L

	4
	磁场均匀度
	V－RMS测量法，典型值

	4.1
	10cmDSV
	≤0.005 ppm

	4.2
	20cmDSV
	≤0.02 ppm

	4.3
	30cmDSV
	≤0.07 ppm

	4.4
	40cmDSV
	≤0.34 ppm

	4.5
	50cmDSV
	≤2.3 ppm

	5
	匀场方式
	主动匀场+被动匀场+动态匀场

	6
	高阶匀场技术
	具备

	7
	磁体长度(不含外壳)
	≤174cm

	★8
	病人检查孔径
	≥65cm

	9
	磁场稳定度
	≤0.1ppm/h

	10
	屏蔽方式
	主动屏蔽＋抗外界干扰屏蔽

	11
	主磁场均匀度补偿 
	具备

	★12
	5G磁力线范围(轴向×径向)
	≤5.0×2.80m

	13
	零液氦消耗技术
	≤0.0升/年

	三
	梯度系统
	

	1
	梯度冷却方式
	水冷

	★2
	单轴最大梯度场强（X，Y，Z轴，非有效值、非峰值）
	≥60mT/m 

	3
	单轴最大梯度切换率(X，Y，Z轴，非有效值、非峰值)  
	≥200 T/m/s

	4
	最大占空比 
	100% 

	5
	梯度工作方式
	非共振式 

	6
	梯度控制技术
	全数字实时 

	7
	软硬件降噪技术
	具备

	四
	射频系统 
	

	1
	双源发射/双通道
	具备

	2
	独立射频放大器个数
	≥1

	★3
	射频发射总功率 
	≥36KW

	★4
	系统最大通道数
	≥96

	5
	射频放大器类型
	水冷/数字接口

	6
	发射带宽
	≥0.5MHZ

	7
	接收动态范围
	≥164dB

	8
	全数字解调及滤波技术
	具备

	9
	实时数字化射频能量短期、长期积累监控
	具备

	10
	一体化全身成像技术
	具备

	▲10.1
	一次摆位完成全部线圈扫描
	具备

	10.2
	线圈组合扫描
	具备

	10.3
	智能定位技术
	具备

	10.4
	脊柱线圈整合于床面设计
	具备

	10.5
	线圈接口整合于床面设计
	具备

	11
	射频接收线圈
	

	11.1
	以下线圈为专用线圈，不能互相代替；通道数为单个线圈通道数，非组合通道数
	具备

	11.2
	正交发射/接收体线圈
	具备

	11.3
	原厂头颈联合线圈
	≥20通道

	11.4
	原厂胸腹部相控阵线圈 
	≥12通道(为满足胸腹盆腔全覆盖，要求覆盖长度≥60cm，单个长度不够，提供多个；注明提供线圈个数及覆盖长度。)

	11.5
	原厂全脊柱相控阵线圈
	≥24通道 

	11.6
	大通用柔性线圈
	≥16通道

	11.7
	小通用柔性线圈
	≥12通道

	11.8
	膝关节专用线圈 
	≥16通道

	11.9
	足踝关节专用线圈
	≥16通道

	11.10
	肩关节专用线圈
	≥16通道

	11.11
	肘关节专用线圈
	≥16通道

	11.12
	手/腕关节专用线圈
	≥16通道

	11.13
	颞颌关节专用线圈（带开口器）
	≥16通道(两台设备只需提供1线圈)

	11.14
	下肢血管线圈
	≥30通道(两台设备只需提供1线圈)

	11.15
	臂丛神经线圈
	≥32通道(两台设备只需提供1线圈)

	11.16
	颈动脉专用相控阵线圈
	≥16通道(两台设备只需提供1线圈)

	11.17
	单侧髋关节线圈
	≥16通道

	11.18
	专用线圈放置设施（储藏车/支架等）
	具备

	12
	定位沙袋和海绵各2套
	具备

	五
	病人检查环境
	

	1
	专用防磁降噪耳机
	能双向沟通、播放音乐和减噪

	2
	磁孔内可调试病人通风、照明系统
	具备

	3
	磁孔内病人双向通话及扩音器系统
	具备

	4
	检查床最大承重
	≥240kg

	5
	检查床最低位置 
	≤60cm

	6
	扫描床水平进床最大速度
	≥200mm/sec

	▲7
	最大扫描范围
	≥180cm

	8
	多站扫描自动移床功能
	具备

	9
	磁体双侧触控显示器
	≥2个

	9.1
	患者生理信号监控系统
	显示器可读取和监测呼吸、心跳、脉搏等生命体征

	9.2
	床旁患者信息系统
	显示器可读取患者个人信息及检查基本信息

	9.3
	床旁技师帮助系统
	显示器可提供交互式帮助系统辅助技师完成扫描前准备工作

	10
	一键升床功能
	具备

	11
	一键进床自动定位功能
	具备

	12
	全套床垫2套
	具备

	13
	防磁输液架
	具备

	14
	无磁降噪耳机2个
	具备

	15
	病人监视系统
	具备

	16
	紧急制动按钮
	具备

	17
	门控技术
	具备

	17.1
	心电门控
	具备

	17.2
	呼吸门控
	具备

	17.3
	外周门控
	具备

	六
	计算机系统
	

	1
	主控计算机
	具备

	1.1
	CPU
	≥4核,3.3GHz

	1.2
	内存容量
	≥64GB

	1.3
	硬盘容量
	≥480GB

	1.4
	显示器分辨率
	≥1920×1200

	1.5
	显示器尺寸和类型
	≥23英寸医用级彩色显示器

	1.6
	DVD-RW光盘刻录机
	一体化DVD-RW刻录光驱，并能回读主系统（双向存储）

	1.7
	一站集成式软件操作系统
	可一站式完成患者信息管理、扫描、图像浏览、后处理、打印胶片、存档管理等全流程功能

	2
	图像重建计算机
	具备

	▲2.1
	内存
	≥96GB

	2.2
	硬盘
	≥1TB

	2.3
	GPU计算核心
	具备

	▲2.4
	图像重建速度（256×256，100% FOV）
	≥40000幅/秒

	3
	同步扫描重建功能: 登记、扫描、采集、重建、后处理、阅片、存储等功能可同时进行
	具备

	七
	网络通讯及接口功能
	

	1
	中标方配备的所有影像处理工作站，都要具备软件控制照相技术
	具备

	2
	中标方配备的所有影像处理工作站，都要具备并开通完整的DICOM 3.0接口（包括但不限于打印、传输、接收、查询、Worklist、MPPS等功能）,没有用户、节点等多少的限制，增加开口和用户等均不需要另付费，并承担接入医院现有网络的所有费用。
	提供

	3
	中标方配备的所有影像处理工作站，都要具备并开通DICOM 3.0标准激光相机数字接口
	提供

	4
	主机具备远程遥控检修技术(只能远程获取与设备运行状态相关的数据,严禁非法获取病人检查数据等与病人相关的信息)
	具备

	八
	扫描参数 
	

	1
	最小FOV
	≤5mm

	▲2
	最大FOV
	≥500mm

	3
	最薄2D层厚
	≤0.5mm

	4
	最薄3D层厚
	≤0.05mm

	▲5
	最大采集矩阵
	≥1024×1024

	6
	TSE序列最大回波链长度
	≥512

	7
	DTI最大方向数
	≥256

	8
	最大弥散加权系数B值
	≥10,000

	9
	EPI最大因子
	≥255

	九
	扫描技术与序列
	

	1
	自旋回波序列（SE）
	

	1.1
	2D/3D TSE
	具备

	1.2
	可选择角度SE
	具备

	1.3
	单回波/双回波/多回波技术
	具备

	1.4
	单次激发SE/TSE
	具备

	1.5
	脂肪抑制序列
	具备

	1.6
	频率脂肪抑制序列
	具备

	1.7
	水抑制序列
	具备

	2
	反转恢复序列(IR)
	

	2.1
	快速自由水抑制序列(T1、T2、FLAIR)
	具备

	2.2
	快速IR(脂肪/水抑制)
	具备

	2.3
	STIR压脂序列
	具备

	2.4
	单次激发快速IR
	具备

	2.5
	常规IR
	具备

	2.6
	真实影像IR（灰白质强对比）
	具备

	2.7
	脂肪/水激发技术
	具备

	2.8
	IR脂肪抑制序列
	具备

	3
	梯度回波序列(GRE)
	

	3.1
	亚秒T1加权技术
	具备

	3.2
	亚秒T2加权技术
	具备

	3.3
	2D/3D稳态进动GRE
	具备

	3.4
	多回波聚合序列
	具备

	3.5
	去除剩余磁化GRE技术
	具备

	3.6
	利用剩余磁化GRE技术
	具备

	3.7
	单次多层面GRE
	具备

	3.8
	重T2加权高对比序列
	具备

	3.9
	3D梯度回波技术
	具备

	3.10
	In-phase和out-phase成像
	具备

	3.11
	多回波GRE
	具备

	4
	平面回波序列(EPI)
	

	4.1
	单次激发EPI
	具备

	4.2
	多次激发EPI
	具备

	4.3
	自旋回波EPI
	具备

	4.4
	梯度回波EPI 
	具备

	4.5
	反转EPI
	具备

	4.6
	高分辨EPI
	具备

	5
	高级成像技术
	

	5.1
	灌注成像技术
	


	5.1.1
	计算血流图（rCBV图）
	具备

	5.1.2
	平均通过时间（MTT）
	具备

	5.1.3
	到达峰值时间（TTP）
	具备

	5.1.4
	负积分图（局部脑血容量）
	具备

	5.1.5
	索引图
	具备

	5.1.6
	彩色灌注分析软件
	具备

	5.1.7
	线上计算血流动态图
	具备

	5.2
	磁敏感成像(SWI)
	

	5.2.1
	可兼容并行采集
	具备

	5.2.2
	SWI实时磁矩图成像技术
	具备

	5.2.3
	SWI实时相位图成像技术
	具备

	5.2.4
	SWI原始图像成像技术
	具备

	5.2.5
	MinIP图像成像技术
	具备

	5.3
	弥散成像技术(DWI)
	

	5.3.1
	实时弥散技术
	具备

	5.3.2
	各向同性成像
	具备

	5.3.3
	各向异性采集
	具备

	5.3.4
	ADC成像
	具备

	5.3.5
	ADC值测量
	具备

	5.3.6
	自动生成ADC图
	具备

	5.3.7
	可选优化B值
	具备

	5.3.8
	高清弥散成像，可用于头部、乳腺、盆腔等多部位。
	具备

	5.4
	弥散张量成像（DTI）
	

	5.4.1
	白质纤维束成像技术
	具备

	5.4.2
	3D神经纤维束追踪
	具备

	5.4.3
	一键完成纤维束追踪与脑功能图融合
	具备

	5.4.4
	肌肉纤维束追踪技术
	具备

	5.5
	频谱成像
	

	5.5.1
	自动匀场方式
	具备

	5.5.2
	手动匀场方式
	具备

	5.5.3
	半自动匀场技术
	具备

	5.5.4
	自动频谱分析
	具备

	5.5.5
	实时频谱分析及实时显示
	具备

	5.5.6
	用户可编辑后处理程序
	具备

	5.5.7
	2D 和3D 频谱成像
	具备

	5.5.8
	PRESS 技术
	具备

	5.5.9
	STEAM 技术
	具备

	5.5.10
	自动水抑制技术
	具备

	5.5.11
	外周容积脂肪抑制技术
	具备

	5.5.12
	矩阵线圈频谱成像模式
	具备

	5.5.13
	代谢产物浓度分布彩图
	具备

	5.5.14
	代谢产物比例地图
	具备

	5.5.15
	快速频谱成像技术
	具备

	5.5.16
	三维脑频谱成像
	具备

	5.5.17
	化学位移成像(2D/3D CSI)
	具备

	5.5.18
	头颅频谱成像
	具备

	5.5.19
	前列腺频谱成像
	具备

	5.5.20
	肝脏频谱成像
	具备

	5.5.21
	骨肌频谱成像
	具备

	6
	神经系统成像技术
	

	6.1
	3D各向同性容积成像序列
	具备

	6.2
	高分辨率解剖成像
	具备

	6.3
	全脊柱成像
	具备

	6.4
	全中枢神经系统成像
	具备

	6.5
	神经根成像技术
	具备

	6.6
	血氧水平依赖成像（BOLD）
	具备

	7
	心脏和血管成像技术
	

	7.1
	2D/3D时飞法（TOF）技术
	具备

	7.2
	2D/3D相位对比法（PC）技术
	具备

	7.3
	门控法TOF/PC血管成像技术
	具备

	7.4
	3D增强对比CE-MRA技术
	具备

	7.5
	可变反转角度射频技术
	具备

	7.6
	2D/3D水成像技术（MRCP, MRU）
	具备

	7.7
	全下肢血管成像技术
	具备

	7.8
	下肢血管造影分段跟踪成像技术
	具备

	7.9
	造影剂自动实时跟踪成像技术
	具备

	7.10
	自动移床造影剂跟踪MRA
	具备

	7.11
	外周非增强血管成像技术，可实现肾动脉、门静脉、下肢血管自动追踪等成像
	具备

	7.12
	3D动脉自旋标记成像技术
	具备

	7.13
	门静脉成像技术
	具备

	7.14
	实时成像技术
	具备

	7.15
	超快速血管成像技术
	具备

	7.16
	动静脉分离成像技术
	具备

	7.17
	磁转移(MTC)对比技术
	具备

	7.18
	导航技术
	具备

	7.19
	电影采集回放功能
	具备

	7.20
	亮血、黑血技术
	具备

	7.21
	常规心脏形态学成像
	具备

	7.22
	心脏回波分享技术
	具备

	7.23
	正向心电触发
	具备

	7.24
	反向心电触发
	具备

	7.25
	二维/三维多相位成像
	具备

	7.26
	心脏电影
	具备

	7.27
	心脏快速成像技术
	具备

	7.28
	首过法灌注成像
	具备

	8
	体部成像技术
	

	8.1
	腹部3D容积多期动态增强脂肪抑制技术
	具备

	8.2
	多期动态扫描层面精准对位技术
	具备

	8.3
	同相位/去相位水脂分离技术
	具备

	8.4
	MR结肠造影技术（亮、暗腔）
	具备

	8.5
	单次激发 2D/3D水成像
	具备

	8.6
	自由呼吸3D水成像
	具备

	8.7
	MR脊髓造影技术（2D/3D）
	具备

	8.8
	MR胰胆管造影技术
	具备

	8.9
	肝脏T1加权3D高分辨动态成像
	具备

	8.10
	肝脏灌注成像
	具备

	8.11
	肝脏动态增强技术
	具备

	8.12
	全身弥散成像
	具备

	8.13
	MR尿路造影技术（2D/3D）
	具备

	8.14
	动态肾脏灌注成像
	具备

	8.15
	腹部自由呼吸软件
	具备

	8.16
	自动拼接技术
	具备

	8.17
	腹部自由呼吸动态增强技术
	具备

	9
	肌骨关节成像技术
	

	9.1
	3D全骨关节加速成像技术：CAIPIRINHA或类似技术
	具备

	9.2
	高级金属植入物伪影消除技术,可实现均匀一致的解剖和压脂成像
	具备

	9.3
	关节软骨成像
	具备

	9.3.1
	3D高分辨率扫描技术
	具备，MEDIC 或 MERGE 或m-FFE

	9.3.2
	T2 Mapping或同类技术
	具备

	9.3.3
	3D DESS或同类技术
	具备

	9.4
	骨皮质成像技术
	具备

	9.5
	骨膜成像技术
	具备

	10
	伪影消除技术
	

	10.1
	全身PROPELLE/BLADE/Multi-Vane
	具备

	10.2
	金属伪影消除技术
	具备

	10.3
	磁敏感伪影消除技术
	具备

	10.4
	流体补偿
	具备

	10.5
	卷积伪影去除技术  
	具备

	10.6
	自由呼吸扫描技术
	具备

	10.7
	呼吸导航技术
	具备

	10.8
	回顾性和前瞻性去伪影技术
	具备

	10.9
	3D 运动伪影抑制技术
	具备

	10.10
	区域饱和技术
	具备

	10.11
	图像滤波增强技术
	具备

	10.12
	K空间降噪技术
	具备

	10.13
	环形伪影抑制技术
	具备

	10.14
	图像变形校正技术
	具备

	11
	节时加速技术
	

	11.1
	半扫描技术
	具备

	11.2
	全方向部分编码采集技术
	具备

	11.3
	矩形视野采集技术
	具备

	11.4
	三维重叠连续采集技术
	具备

	11.5
	并行采集技术
	具备

	11.6
	多层同时采集技术
	具备，最高加速倍数≥8倍

	11.7
	短TR TE快速成像技术
	具备

	12
	其他成像技术
	

	12.1
	水饱和技术
	具备

	12.2
	脂肪饱和技术
	具备

	12.3
	容积成像技术
	具备

	12.4
	偏中心扫描技术
	具备

	12.5
	多层面多角度技术
	具备

	12.6
	频率编码方向扩大采集
	具备

	12.7
	相位编码方向扩大采集
	具备

	12.8
	自动编程扫描技术
	具备

	12.9
	磁共振实时定位技术
	具备

	12.10
	扫描暂停
	具备

	12.11
	可变带宽技术
	具备

	12.12
	实时像素大小指示器
	具备

	12.13
	实时信噪比指示器
	具备

	12.14
	图像评价软件
	具备

	12.15
	实时互动重建
	具备

	12.16
	SPAIR脂肪抑制技术
	具备

	12.17
	脂肪/水信号同时抑制技术
	具备

	12.18
	高分辨率内耳三维成像
	具备

	12.19
	腮腺管水成像
	具备

	12.20
	水脂分离技术
	具备

	12.21
	高分辨等体素扫描技术
	具备

	12.22
	水成像技术
	具备

	12.23
	全身类PET成像技术
	具备 

	12.24
	一时四像技术
	具备

	12.25
	一次进床全身成像
	具备

	12.26
	各向同性高分辨T1快速容积成像技术
	具备

	12.27
	高分辨率T2容积成像
	具备

	12.28
	匙孔成像技术
	具备

	12.29
	K空间共享技术
	具备

	12.30
	快门成像
	具备

	12.31
	放射状片层定位技术
	具备

	12.32
	预扫描技术
	具备

	12.33
	实时交互式成像功能
	具备

	12.34
	实时交互式参数改变
	具备

	12.35
	预饱和技术
	具备

	12.36
	平行饱和带
	具备

	12.37
	伴随饱和带
	具备

	12.38
	移动饱和带技术
	具备

	12.39
	饱和带数目
	≥6

	12.40
	图像亮度均一化校正技术
	具备

	12.41
	自动中心扫描技术
	具备

	十
	临床应用软件
	

	1
	体部成像功能包
	具备

	3
	肿瘤成像功能包
	具备

	4
	骨关节成像功能包
	具备

	5
	血管成像功能包
	具备

	6
	心脏成像功能包
	具备

	7
	神经系统成像功能包
	具备

	8
	儿科成像功能包
	具备

	9
	弥散成像功能包
	具备

	10
	灌注成像功能包
	具备

	11
	脑功能成像功能包
	具备

	12
	磁共振波谱高级功能包
	具备

	13
	水成像功能包
	具备

	14
	弥散张量成像高级后处理及纤维束追踪技术后处理软件
	具备

	15
	图像融合软件
	具备

	16
	图像自动拼接软件
	具备

	17
	动态定量分析软件（t-test,ADC-map,T1、T2 值的计算,图像减影、叠加,时间信号曲线，时间峰值等）
	具备

	18
	3D/4D后处理高级功能包（包括实时MPR、SSD、MIP、电影回放等）
	具备

	十一
	高级应用平台和软件
	

	1
	基于压缩感知技术的成像技术
	具备

	1.1
	全身动态成像
	具备

	1.2
	全身静态成像(可用于2D和3D序列)
	具备

	2
	基于raw data原始数据的智能加速成像技术
	具备 

	2.1
	适用于神经系统成像
	具备

	2.2
	适用于骨肌系统成像
	具备

	2.3
	适用于关节系统成像
	具备

	2.4
	适用于体部成像
	具备

	2.5
	适用于3D成像
	具备

	2.6
	适用于弥散成像
	具备

	2.7
	适用于平扫和增强成像
	具备

	▲2.8
	兼容并行采集、压缩感知、多层采集加速技术
	具备

	3
	超短回波成像技术
	具备

	4
	脂肪定量技术
	具备

	5
	虚拟弥散成像技术
	具备

	6
	小视野高清弥散成像技术
	具备

	7
	无门控自由呼吸多期动态增强技术
	具备 

	8
	参数图技术
	具备，提供T1 Mapping、T2 Mapping 、T2* Mapping、R2* Mapping 

	9
	3D动脉自旋标记成像技术
	具备

	10
	类DSA成像技术
	具备

	11
	血管通透性分析（DCE/Tissue 4D）
	具备

	12
	多部位智能扫描技术
	具备

	12.1
	头部智能扫描
	具备

	12.2
	脊柱智能扫描
	具备

	12.3
	膝关节智能扫描
	具备

	12.4
	肩关节智能扫描
	具备

	12.5
	足踝和腕关节智能扫描
	具备

	12.6
	腹部智能扫描
	具备

	13
	静音扫描技术
	具备

	13.1
	适用于神经系统、骨关节系统、脊柱系统等多部位成像
	具备

	13.2
	适用于SE、TSE、GRE、EPI、DWI、SWI、TOF等多种序列
	具备

	十二
	原厂高级影像后处理工作站
	

	1
	原厂品牌，能与主台一样完成各种后处理功能，不得用副控制台或者其他第三方工作站替代
	具备

	2
	BOLD高级后处理
	具备

	3
	波谱高级后处理
	具备

	4
	脑灌注高级后处理
	具备

	5
	弥散张量成像高级后处理及纤维束追踪技术后处理
	具备

	6
	参数定量高级后处理
	具备

	7
	图像融合高级后处理
	具备

	十三
	其他要求
	

	1
	氦压缩机制冷系统
	配备

	2
	国际知名品牌高性能水冷机（双压缩机）
	额定制冷量≥80kW

	3
	磁共振专用双桶高压注射器（著名一线品牌，注射流速精度0.01ml/S）
	配备(随机配50套试机针筒)

	4
	整机稳压电源
	配备

	5
	配电柜
	配备

	6
	扫描重建电脑UPS电源
	后备时间≥15分钟

	7
	国际知名品牌恒温恒湿精密机房专用空调（双压缩机）
	同时满足磁共振设备间和磁体间温、湿度要求，额定制冷量≥50kW,加湿量≥10kg/h；保修期内免费提供空气滤网更换。

	8
	固定式高灵敏度磁共振用智能金属探测报警装置1台，手持式金属体外检测器3个
	配备 

	9
	磁共振用无磁转移床、轮椅、治疗台车和多层脚踏各1个，二氧化碳灭火器2个
	转移床承重≥150公斤（轮子等所有承重部分不能使用铝合金、塑料等类似的不耐磨、硬度低的材料）,可靠刹车,符合相关国家标准。

	10
	线圈及附属品的存放柜
	配备

	11
	冷暖变频机房空调1台
	国际知名品牌，≥3匹。

	12
	主流配置国际知名品牌电脑2台
	参数不低于：酷睿12代i7/16G内存/1T固态硬盘/6G独显（至少包含HDMI和DP接口）/23吋2K IPS防蓝光护眼 HDMI和DP多接口显示器。

	13
	文件柜和更衣柜各2个；高档电脑桌2张,高档电脑椅6把
	配备

	14
	候诊区及机房门口走廊音视频监控呼叫系统1套；磁共振检查控制区出入口闸机3套。
	配备

	15
	磁体间等机房屏蔽和特殊接地线
	由投标方负责，达到厂家要求。

	16
	机房、设备间、控制室、值班室和等候区等相关区域的准备工作
	负责机房旧设备、设施的免费拆除、打包并运输到医院指定的场所；与新设备运输、安装相关的建筑拆除与恢复；机房和控制室、值班室等相关房间的改造、装修、空调水冷室外机环境美化、动力电源接入机房、保护接地等工程，都为交钥匙工程（包括但不限于设备运输时相关建筑设施的拆除与恢复 +室内外改造装修+病人更衣设施+LED照明+机房用电+通风设施等）均由投标方完成，最后由医院验收使用；所有工程应委托有资质的正规单位进行，设计、施工和所用材料等必须满足国家相关标准。

	17
	安装调试
	由厂家专业工程师提供机房设计、设备安装和调试。

	18
	保修期
	提供原厂整机质保期≥3年（保修期自验收合格之日起计算，验收时需提供所承诺全部质保期的原厂质保服务合同，并经原厂售后确认）;第三方产品保修期不少于投标方承诺的设备保修期。

	19
	应用培训
	提供详细的医技人员操作使用培训、工程技术人员的维修维护质控培训和诊断医师新技术等应用培训，至少3次。

	20
	设备软件、资料
	提供完整的设备软件包和密码、使用手册（含中文版）、维修手册（含整机详细电路图）、维修软件、备件清单和登录密码。

	21
	备件、专用工具
	免费提供质保期内设备正常运行和维护必不可少的备件、专用工具、水模和消耗品等，并列出详细清单，标明优惠单价。

	22
	年保修优惠报价
	提供厂家确认的报价单

	23
	设备安装完毕进行验收前，必须提供第三方出具的“影像质量控制”现场检测报告。
	提供


2

