超高端彩色多普勒超声诊断系统

技术规格及要求2

- 货物名称：彩色多普勒超声诊断系统

- 数    量： 一套

- 用    途：主要用于腹部、浅表、肌肉骨骼、神经、术中，造影、介入、泌尿、小儿、血管（外周、颅脑、腹部）、小器官等方面的临床诊断和科研教学工作，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。

- 主要技术要求：

★4.1 ≥25英寸液晶监视器，可实现上下左右前后任意方位调节，可前后折叠（提供证明材料）

4.2 ≥15英寸彩色触摸屏，触摸屏角度可以独立于主机调节

★4.3 探头接口数量≥5个，均为无针式接口且大小一致。（提供证明材料）

4.4	数字化全域动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹， A/D≥16bit

4.5	宽频可变频成像技术：灰阶、谐波、彩色、频谱支持独立变频，探头频率可视可调

4.6 中央刹车系统

4.7 斑点噪声抑制技术：支持所有探头，多级可调，支持 3D/4D、CFM/PDI、宽景成像、造影成像等技术

4.8 支持电控助力，可轻松推行超声设备；配置内置电池，不插电状态下，支持≥60分钟超声检查。

4.9 根据人体组织真实情况，自动匹配至最佳成像声速，并将具体声速数值在屏幕上显示

4.10 支持全屏放大，一键实时全屏图像放大功能，支持≥ 2 种放大模式，放大后图像可全屏显示

4.11 具备B模式局部ROI区域高分辨率显示技术，提高感兴趣区的二维图像分辨率和细节分辨率，支持全局图像与局部高清图像的同屏左右双幅双实时显示。

4.12 一键自动图像优化，可一键快速优化：二维灰阶、彩色多普勒、频谱多普勒、及造影图像。

4.13 二维/彩色取样框角度独立偏转技术，彩色取样框偏转角度≥30度。

4.14 频谱多普勒成像，连续多普勒成像（要求线阵探头可支持连续多普勒成像）。

4.15 超微细血流成像技术，对微细低速血流具有高敏感度，可检测并显示组织内部及病灶血流灌注的低速血流，明显提高血流敏感度、血管空间分辨力。

4.16 智能多普勒技术:能够快速识别血管结构，自动调整频谱取样容积及角度。

4.17 穿刺针增强显示功能，动态增强超声图像中针体显示，具有双屏实时对比显示，增强前后效果，支持自适应校正角度，帮助清晰显示穿刺路径，提高穿刺活检及介入治疗操作信心及成功率。

4.18 解剖M型模式（≥3条取样线，360度自由旋转）

★4.19 超宽视野成像，可进行测量，最大成像长度≥170cm（提供证明材料）

4.20 支持粘弹性，具有浅表粘度系数和频散系数测量

4.21 支持组织多普勒速度成像：具备组织速度成像、组织频谱成像、组织能量成像、组织M型成像四种模式

4.22 造影成像：支持微血管造影增强，具备混合模式，将组织图像叠加在造影图像上；具有双计时器；具备造影定量分析功能，支持时间强度分析曲线，以表格的形式显示数据，取样点可跟踪感兴趣区运动，≥8个ROI

★4.23 应变式弹性成像：要求支持凸阵探头、线阵探头、腔内探头；具有压力补偿技术以及压力操作提示图标，支持逐帧图像的压力大小查看；支持应变、应变率和应变直方图的测量同时具有肿块周边组织与正常组织、肿块周边组织与肿块内组织弹性分析功能，弹性图谱≥6种（提供证明材料）

4.24 剪切波弹性成像：要求支持凸阵探头、线阵探头、腔内探头；支持二维实时剪切波弹性成像和单点式剪切波成像，提供定量的组织硬度信息；具备组织硬度定量分析软件，支持多种比值分析，柱状图分析；具有病灶周边浸润区的环形定量工具，环形的大小分级分档，可视可调。

★4.24.1弹性定量的参数包括杨氏模量（单位：kPa），剪切波速度（单位：m/s），剪切模量（单位：kPa）等至少3种定量数据（提供证明材料）

4.25 全科测量包，自动生成报告： 腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科

4.26 自动识别病灶边界，帮助用户对病灶进行描迹，测量封闭区域的长短轴长度，面积及周长

4.27 血管内中膜自动测量技术，测量数据至少包括最大值、最小值、平均值、标准差、ROI长度、测量长度及质量指标，具有IMT分析评估曲线

4.28 自动工作流协议（非预设条件），检查过程中可根据定义的协议自动切换图像模式，自动标记体标示意图，自动注释等，节省操作时间。操作协议可用户自定义，并可支持导出协议到其他机器上使用，有利于规范化管理。

4.29 电影回放、原始数据处理和检查存储管理系统

4.29.1 电影回放所有模式下可用，支持手动、自动回放，支持4D 电影回放

4.29.2 原始数据处理，最大可进行32项参数调节（包括B模式10种、M型模式6种、彩色模式7种、PW模式9种）

4.29.3 支持后台存储，导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作

4.29.4 支持高性能固态硬盘存储≥1TB（非外接）

4.29.5 支持外部USB 移动存储

4.29.6 支持Type-C数据传输接口（非外接）

4.29.7 具备数据防御系统，可对不同人群设置数据开放度及访问权限

▲4.30 具备融合成像功能，将实时扫查的超声图像与CT/MRI/超声容积的平面图像同步显示，实现复杂或微小病灶的准确定位，提高诊断准确性及介入治疗的成功率

▲4.31支持多平面显示和多容积显示（CT/MRI，3D，超声，叠加的超声&CT/MR）

五、系统技术参数及要求

5.1. 二维灰阶模式

5.1.1 最大显示深度:≥40cm

5.1.2 动态范围:≥260dB

5.1.3 TGC增益补偿: ≥8段

5.1.4 LGC侧向增益补偿: ≥8段

5.2	彩色多普勒成像

5.2.1 显示方式：B/C、B/C/M、B/C/PW

5.2.2 取样框偏转: ≥±30度

5.2.3 支持速度、速度方差、能量、方向能量显示

5.2.4 支持立体血流显示

5.3	 频谱多普勒模式

5.3.1 显示方式：B， PW， B/PW， B/C/PW，B/CW

5.3.2 频谱多普勒频率≥ 3 段

5.3.3 最大速度: PW血流速度≥8m/s，CW血流速度: ≥30m/s

★5.3.4 取样宽度及位置范围：宽度 0.3mm至20mm多级可调（提供证明材料）

5.3.5PW偏转角度: ≥±30度

5.4 连通性要求

5.4.1 支持网络连接

5.4.2 支持DICOM 3.0，支持DICOM结构化报告

5.4.3 支持网络存储功能，基于TCP/IP 协议的网络共享功能，可将超声图像及报告直接传送到PC 端

5.4.4 电脑端可将自定义报告模板和测试项导入到超声系统

5.5 探头规格：

5.5.1 探头类型：支持单晶体凸阵探头、矩阵线阵探头、单晶体相控阵探头、单晶容积探头、单晶体腔内探头、一线一凸双平面探头

★5.5.2 频率：系统支持的探头频率范围在1.5—33MHz之间选择，最高显示频率≥30MHz（提供证明材料）

5.5.3单晶体凸阵探头频率：1.2-6.0 MHz

5.5.4高频线阵探头频率：4.0-18.0 MHz

★5.5.5超高频线阵探头频率:  6.0-23.0 MHz（提供证明材料）

5.5.6单晶体相控阵探头频率：1.5-4.0MHz

5.5.7低频线阵探头频率：4.0-9.0MHz

六、附件及其他要求

6.1 提供配套的超声工作站1套（可接入医院现有网络系统，该项费用包含在投标报价中）

6.2 提供配套交流稳压电源1套

6.3 提供诊室办公配套设施1套