一、手术床技术参数
（一）性能要求
1、动力系统：具有电动调整手术床升高、降低、头脚倾、左右倾、背板上下折、解锁锁定，平移。（提供使用说明书和检测报告证明）
2、操作方式：具有二种电动控制方式：（1）有线手控制器（2）底座控制面板。
3、要求具备两套功能一致的独立操作系统，一套为遥控控制，另一套手术床备用操作控制系统，确保手术床在一套发生故障时，另一套仍能可靠运行。
*4、手术床具有向头部段平移距离≥35cm，方便C臂的透视。提供第三方完整的检测报告证明。
5、手术床采用快拆系统，按键式可快速分离腿板及头板，操作省力快捷。
6、床台具有一键复位功能，只需按一个操作键，即可让床台恢复水平状态，方便医护人员操作；
7、具有头尾互换的功能，通过头板与脚板位置互换后，透视距离≥1580mm，为C臂提供最大的透视空间，提供产品彩页加盖厂家公章。
8、手术床具有稳定刹车系统，并配有4个万向轮≥10cm，可轻松移动床台位置，并具备电动刹车及刹车释放装置功能，有线控制及备用操作控制系统均失效的情况下，可快速释放刹车，移动床台，提高安全性并确保手术床台稳定，不损坏净化手术室地面。提供所投产品图片证明加盖厂家公章；
9、要求手术床配有高性能充电电池，并具有智能充电及电量不足报警功能，充电一次即可满足60次手术需要，同时具有交流电源提供电能，确保最大的安全性。
10、手术床开关、等电位柱及电源接口均有防水盖设计（提供所投产品图片证明加盖厂家公章）。
*11、床台具有内置隐藏式碳纤维材质腰桥，腰桥操作把手与床身一体，非分体式操作把手,提供所投产品图片证明加盖厂家公章；
（二）材料要求
1、手术床床面框架及床柱外壳及底盖均采用SUS304不锈钢，不掉漆，抗撞击，耐腐蚀，耐消毒，永不生锈，坚固耐用。
2、手术床床垫为记忆减压床垫，含阻燃材料、可透X光，具备防水、抑菌、阻燃、防褥疮等功能，手术床床垫厚度≥80mm,通过TB117-2013防火等级测试。提供使用说明书及检测报告。
3、手术床边轨具有安全防滑落设计，防止附件固定器滑落地面。 

4、要求底座采用绝缘工艺处理，避免术中电流击伤，保证电外科手术医生安全。
5、具备急停开关，突遇手术床故障时，一键即可切断电源，停止床台所有动作，提高安全性，提供所投产品图片证明加盖厂家公章。
 (三)手术床具有原厂U型脑神经头架

1、非需转接块安装。
2、固定轴直径：≥16mm

* 3、托架可调整距离：72mm~478mm
* 4、头托连接万向轴，剩余2个关节可左右、上下调节。

（四）具体技术参数要求
1、手术床长度：≥2000mm（含头板），床板宽度：≥500㎜
2、手术床高度:低位≤520㎜，高位≥1000㎜，方便术中透视
*3、手术床最大承载重量：≥430KG（提供检测报告证明）
4、纵向倾斜（头倾/脚倾）：≥±25°
5、横向倾斜（左倾/右倾）：≥±20°
6、下背板（上/下）：≥80°/50°
7、双片式腿板设计，上/下：≥15°/80°，水平：0°~90°，可拆式腿板，能分离、可拆卸，双片腿板可水平或垂直定位。

二、手术床每台标准配置

1、多功能电动液压手术床主床      1套
2、头板 、延长板                 各 1套
3、分体式腿板                    1套
4、手板（含约束带）              1双
5、膝关节支持架（含适配器）      1个
6、有线控制器             1个
7、侧卧位架 （含适配器）         1套
8、束身带                     2根
9、悬空手架1个（含适配器）
10、原厂头架             1套

11、电源线＞3米          1根
