呼吸机技术参数
一．基本要求
1.适用于儿童和成人的呼吸机，中文操作界面；电动电控呼吸机；
2.可开机自检，进行系统顺应性补偿及泄露补偿；
3.具备病人类型及身高参数的设置，并可一键选择成人/儿童；
4.参数设置时具有自动计算关联参数，以及超限参数红色提醒功能；
5．压力上升时间和呼气触发灵敏度可调节，呼气灵敏度具有自动触发可供选择；
6.呼吸波形与呼吸环可同屏显示、可冻结，呼吸环可存储（≥4个）、对比。
7.气体吸入、呼出部分可拆卸并能高温消毒（≥134℃），以防止交叉感染；
二、呼吸模式及功能
1. 常规模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压力控制通气下的A/C和SIMV、CPAP/PSV、窒息通气模式及SIGH模式（具有容量和压力两种方式）；
2. 配置高速氧疗功能：氧流速≥80L/min，并具有氧疗计时功能，P0.1测定；
3. 其他功能：具备手动呼吸、吸气保持、呼气保持、同步雾化、监测参数的不低于72小时的趋势图、表分析，具备无创通气、呼末CO2监测，智能吸痰程序，NIF、PEEPi功能；
4. 具备≥2种高级通气模式，且需包含AMV、CPRV模式；
5.可连续监测口腔闭合压（P0.1），无需阻断通气，更方便安全；具有PEEP递增法实现的多周期肺复张功能，可设置PEEP递增范围和步长，自动执行肺复张。
三、设置参数要求
1. 潮气量：20ml-2000ml
2. 呼吸频率：1-100次/min
3. 压力支持：0-80cmH2O
4. PEEP：0-50 cmH2O
5. 压力上升时间：0-2s
6. 压力触发灵敏度：-20-0.5cmH2O
7. 流量触发灵敏度：0.5-20L/min
8. 呼气触发灵敏度：自动和手动调节18%-80%
四、监测参数要求
1. 监测参数不少于20个；
2. 波形：压力/时间、流速/时间、容量/时间监测；
3. 呼吸环:压力/容量、容量/流速、流速/压力环监测；
4. 理想体重下潮气量监测；
5. 肺力学：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、呼吸功、时间常数的监测。
五、气囊压力监控设备
1. 配备同品牌气囊压力监控设备，满足机械通气自动识别和切换。
2. 气囊压力监控具有独立的彩色显示屏、易监测和使用。
3. 气囊压力监控仪支持手持使用和调节。
4. 气囊压力监测范围内，检测精度≤2cmH2O.
5. 气囊压力监测设备自带电池，电池供电时长大于等于8小时，支持断电情况下使用。
6. 气囊压力设置范围：0-70cmH2O。
六、湿化罐
1. 配备同品牌湿化罐
2. 湿化器带电容触摸屏，便于观察和操作。
3．湿化器具备≥2种管路模式，包含支持非加热管路与支持加热管路，且能在各种模式直接自动识别和切换。
七、其他功能要求
1. 具备锁屏功能；
2. 具备气体检漏塞设计，便于自检及校准；
3. 氧电池（非消耗氧电池）；
4. 可以通过连接模块整合呼吸机信息到中央站；
5. 每台设备配备同品牌旁流呼末二氧化碳监测模块≥1个，
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