便携式彩色多普勒超声系统参数要求


1. 适用于神经、急诊、腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科等全身应用。
2. 技术要求：
2.1. ★≥21英寸无缝纯平投射式电容屏，电容式触摸屏，支持单点、多点、滑动、缩放操作；
2.2. ▲主机内置≥2个可激活探头接口；  
2.3. 主机内置≥4个USB 3.0接口
2.4. 具备数字波束增强器
2.5. 具备多倍波束合成
2.6. 具备二维灰阶模式
2.7. 具备组织谐波成像模式
2.8. 具备彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）
2.9. 具备频谱多普勒成像：脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒
2.10. 具备组织多普勒成像
2.11. 具备解剖M型模式
2.12. ★具备自由臂3D成像
2.13. ★具备低机械指数造影模式；
2.14. 具备造影定量分析功能
2.15. 具备IMT功能
2.16. ▲具备独立角度偏转
2.17. ▲具备扩展成像（要求凸阵、线阵可用）
2.18. 实时双幅对比成像
2.19. ▲可一键自动优化（包括应用于二维、彩色及频谱模式，彩色多普勒自动识别，包括ROI框位置、角度自动改变）
2.20. ▲支持全屏放大，≥2档可调，局部放大（支持前端、后端放大）
2.21. ▲具备回波增强技术
2.22. ▲具备智能血流跟踪（根据血管走行，自动识别并跟踪血管，自动调整彩色取样框的位置和角度，自动调整PW取样门的大小和角度，无需手动调节；具备多普勒自动识别功能）
2.23. 具备多普勒自动识别功能
2.24. ▲具备自动速度时间积分，可自动放置彩色取样框，PW取样线，取样门，自动跟踪并描记LVOT的PW频谱，并计算VTI、SV、CO、SVV，且可提供趋势图
2.25. ▲具备自动下腔静脉定量分析，可自动跟踪IVC的内径并在实时或者多帧电影状态下计算自主呼吸下的塌陷指数CI，机械通气下的扩张指数DI和IVCV，并支持快速容量状态标注，且可提供趋势图
2.26. 支持自动锁屏功能，开机状态下锁屏时间≤11秒，便于术中屏幕清洁；
2.27. 具备自动唤醒功能
2.28. 具备常规测量软件包（至少包含腹部、心脏、血管、小器官，神经，产科、妇科、泌尿、急诊测量软件包）
2.29. [bookmark: _GoBack]具备图像后处理，可处理参数≥26种
2.30. 支持手动触摸屏上注释
2.31. 支持手势操作（图像调整、测量和注释、图像浏览）
2.32. ≥142种体位图
2.33. 可支持DICOM 3.0
2.34. 支持多语言，中文、英文等（包括键盘输入、注释、操作面板等）
2.35. 具备内置超声教学软件，解剖图谱，标准的超声图像，扫查位置参考图，以及扫查技巧图文解析，覆盖神经、FAST、心脏、腹部、甲状腺、乳腺、睾丸和妇产等应用，可提供在线指导
3. 测量/分析和报告
3.1. 常规测量、距离测量、椭圆及描迹测量面积周长、体积测量
3.2. 多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数）
3.3. 全科测量包，自动生成报告
急诊、神经、肌骨、腹部、产科、妇科、小器官、泌尿、血管
3.4. 心脏功能专用测量及分析（左室心功能2D/M: Teichholz）
4. 具备回放和原始数据处理
4.1. 所有模式下可用
4.2. 支持手动、自动回放
4.3. 支持向后存储和向前存储，时间长度可预置(向后：最大时间480s；向前：120s)
4.4. 图像后处理，可对回放图像进行参数调节，可处理参数B模式8种、M模式5种、彩色模式5种、PW模式10种。
4.5. ▲支持同步存储(支持单帧图像文件包含： DCM、TIFF、BMP、JEPG单帧，电影文件包括： AVI)，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描。直接一键存储至硬盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢失
4.6. 支持脚踏开关自定义功能键，要求同一个自定义功能按键支持≥4个功能的输出。
5. 超声工作站
5.1. 存储，≥250GB SSD硬盘，多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作。
5.2. 具备病人信息管理系统
6. 连通性要求
6.1. 支持网络连接，包含有线网络及无线网络
6.2. 具备DICOM 3.0，支持妇产科、心脏、血管、乳腺结构化报告
6.3. 具备网络存储功能
6.4. ★支持移动设备无线传输，要求将机器超声图像通过无线网络直接发送到智能移动终端平台
6.5. 具备HBMI接口
7. 系统要求
7.1. 二维灰阶模式
数字化声束形成器，数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit，接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理，扫描线：每帧线密度≥512超声线，发射声束聚焦：发射≥8段
扫描频率：
电子凸阵：超声频率范围	1.1- 5.5 MHz
电子相控阵：超声频率范围1.5- 10 MHz
电子线阵：超声频率范围	3-22 MHz
最大显示深度:≥38cm（提供图片证明） ，最大帧率: ≥999 帧/秒，TGC: ≥7段，二维灰阶：≥256，动态范围: ≥230（可视可调，提供图片证明）
增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100
7.2. 彩色多普勒成像
包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等，显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW，取样框偏转: ≥±25度 (线阵探头)，最大帧率: ≥350 帧/秒，支持B/C 同宽（提供图片证明）
7.3. 频谱多普勒模式
包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒，显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等，显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等，最大速度: ≥8.89m/s（连续多普勒速度: ≥37.35m/s），最小速度: ≤0.5mm /s（非噪声信号），取样容积: 0.5-20mm ，偏转角度: ≥±25度 (线阵探头)，零位移动：≥8 级，支持快速角度校正，支持频谱自动测量
8. 探头规格要求
8.1. ★探头配置≥3个：包含凸阵探头、线阵探头、心脏探头； 
8.2. ★探头频率：频率带宽1.1-23MHz，所有探头均为宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段振元，最大有效振元数≥192振元
8.3. ★穿刺引导，凸阵、线阵、相控阵具备多角度穿刺引导功能
8.4. ★凸阵探头频率范围：1.0- 5.6 MHz，扩展后最大角度100°
8.5. ★线阵探头频率范围：3-10.5 MHz，扩展后最大角度40° 
8.6. ★相控阵探头频率范围：1.5- 4.4 MHz，最大角度≥90°
8.7. ★B/M、彩色、能量多普勒、组织多普勒输出功率可选择分级调节
8.8. ★线阵探头采用按键设计，探头上按键个数≥3个，具有防误触设计和盲点设计，操作简单，并可以自定义功能，如增益、冻结、解冻等功能；
9.具备台车及自动电源卷线器


