技术参数
★1、处理能力：单模块比色法测速≥2000测试/小时，ISE速度≥900测试/小时。
▲2、模块组合分析方式：该设备必须匹配医院现有的生化分析流水线。
3、试剂通道：可同时分析双试剂项目≥70个，单试剂≥140个项目需冷藏功能。
4、恒温系统：采用循环水浴式控温，非其他液体添加方式，精度要求37.0±0.1℃。
※5、反应杯：防腐UV塑料杯或者石英杯。
▲6、搅拌系统：采用非接触式（超声波）搅拌，以防交叉污染。
7、样本位置：≥290个，并可随时添加；
※8、进样方式：轨道式进样具备独立急诊入口；
※9、试剂应用：通道开放可用原装或多种不同厂家试剂；
※10、具有仪器专用配套试剂、质控品、校准品，开放式试剂系统。
11、轨道式进样方式，一次性进样≥300管，支持连续批量上样，同时在轨样本数≥500管。
※12、支持血浆、血清、胸水、腹水、脑脊液、尿液等多种检测标本，支持以原始采样管、普通样本杯、微量样品杯混合方式上机检测。
13、吸光度线性范围：0～3.0Abs，单波长或双波长测量（12个波长,范围340nm～800 nm）。
14、样品量：≤1.6微升/测试，精度0.1微升步进，具有自动增减量及前稀释、自动检测液面、纵向横向防碰自动保护功能。
▲15、样品针堵塞检测功能：可通过MTS法实时监控和解析吸样时样品针内压力变化，自动检测出吸样时的异常情况并及时发出预警，避免样品针部分堵塞时导致的结果误判。
※16、数据处理功能：自动校准，多点校准，折线校准，校准点选择，比色分析计算，速率分析计算，同工酶分析，血清指数，样品空白，实时QC，X-R控制，自动再检，校准追踪，前带检测等。
★17、系统需与现有样本处理系统相连，并提供该系统所有项目溯源性证明（见附表1），所有项目检测结果必须满足医院实验室标准（见附表2），且与现有生化分析系统比对，结果满足医院实验室要求（≤1/4总误差）。
18、稳压装置：配备相应的配备不间断电源保护功能，确保停电后能运行≥30分钟。
19、辅助设备：配备至少一套工作站（内存≥32G，硬盘≥1T）及具备快速打印功能。
▲20、质保期内按照厂家说明书要求提供更换原装消耗品，包括：灯泡、电极、加样针等，并列出清单。以上费用包含在投标总报价中，采购人不予另行支付。
▲21、若现场试验结果比对不满足医院实验室要求，投标人须向医院赔付比对期间造成的试剂、耗材及人力损失。投标人提供满足该项要求的承诺函。
▲22、为检验工作人员提供设备新技术应用培训，不少于三次。投标人提供满足该项要求的承诺函。
[bookmark: _GoBack]



附表1：
招标仪器配套试剂须满足以下溯源要求
	项目
	标准物质
	参考方法

	TBIL
	
	CDC推荐方法

	DBIL
	
	J-G法（直胆称量法）

	CK
	
	IFCC Primary Reference

	ALT
	
	IFCC Primary Reference

	AST
	
	IFCC Primary Reference

	ALP
	
	IFCC一级参考方法

	TP
	
	YY/T1195-2011

	GGT
	
	IFCC一级参考方法

	GLU
	
	CDC推荐方法

	BUN
	
	CDC推荐方法

	UA
	
	JCTLM推荐方法

	LDH
	
	IFCC Primary Reference

	AMY
	
	IFCC Primary Reference

	ALB
	ERM DA-470K/IFCC
	

	Cr
	NIST SRM 967a
	

	TC
	NIST SRM 909c
	

	TG
	NIST SRM 909c
	

	HDL
	JCCRM224-7
	

	LDL
	JCCRM224-7
	

	CKMB
	ERM-AD455/IFCC
	

	Apo-A1
	IFCC SP1-01
	

	Apo-B
	IFCC SP3-08
	

	IgA
	ERM DA-470K/IFCC
	

	IgG
	ERM DA-470K/IFCC
	

	IgM
	ERM DA-470K/IFCC
	

	C3
	ERM DA-470K/IFCC
	

	C4
	ERM DA-470K/IFCC
	

	CRP
	ERM DA-474/IFCC
	

	RF
	NIBFC-W1066
	

	Ca
	NIST SRM 915b
	

	Mg
	NIST SRM 929a
	

	P
	NIST SRM 186-1-g
	

	CO2
	 NIST SRM 351
	

	CYS-C
	ERM DA-471/IFCC
	

	HCY
	NIST SRM 1955
	

	LDH-1
	ERM DA-453/IFCC
	

	K
	SRM919，918
	

	Na
	SRM919，918
	

	Cl
	SRM919，918
	



附表2：
生化检验项目须满足以下标准：
	项目名称
	CV（%）

	葡萄糖(GLU) *9-HR
	1.19

	甘油三酯(TG) *9-HR
	1.27

	总胆固醇(TC) *9-HR
	1.01

	高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C) *9-HR
	0.72

	低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C) *9-HR
	2.92

	载脂蛋白A(APOA1) *9-HR
	2.44

	载脂蛋白B(APOB) *9-HR
	1.67

	丙氨酸氨基转移酶(ALT) *9-HR
	1.51

	天门冬氨酸氨基转移酶(AST) *9-HR
	1.56

	乳酸脱氢酶(LDH) *9-HR
	1.54

	α羟丁酸脱氢酶(HBDH) *9-HR
	1.05

	肌酸激酶(CK) *9-HR
	0.90

	肌酸激酶MB同工酶(CK-MB)
	5.51

	乳酸脱氢酶同工酶(LDH1)
	1.63

	总蛋白(TP) *9-HR
	0.85

	白蛋白(ALb) *9-HR
	0.98

	总胆红素(TBIL) *9-HR
	1.37

	直接胆红素(DBIL) *9-HR
	1.98

	γ谷氨酰基转移酶(γ-GT) *9-HR
	1.48

	碱性磷酸酶(ALP) *9-HR
	1.10

	尿素(BUN) *9-HR
	1.26

	肌酐(Cr) *9-HR
	0.95

	镁(Mg)
	3.45

	免疫球蛋白定量测定IgG *9-HR
	3.46

	免疫球蛋白定量测定IgA *9-HR
	1.80

	免疫球蛋白定量测定IgM *9-HR
	2.31

	抗链球菌溶血素0(ASO)
	2.1

	类风湿因子全定量(RF)
	1.7

	C-反应蛋白定量(CRP) *9-HR
	3.1

	补体C3 *9-HR
	2.07

	补体C4 *9-HR
	2.86

	钙(Ca) *9-HR
	0.95

	胱抑素C(CYS-C)
	2.04

	同型半胱氨酸测定(Hcy)
	3.20




